Технические характеристики медицинского изделия

Капнограф «МиниКап» по ТУ МЛБТ.941329.001ТУ

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Питание от внешнего источника питания 5 В | наличие |
| 2 | Питание от встроенного аккумулятора | наличие |
| 3 | Питание от сети 220 В | наличие |
| 4 | Питание от бортовой сети автомобиля 12 В | наличие |
| 5 | Потребляемый ток, А | Не более 1 |
| 6 | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 60х35х45 ±20% |
| 7 | Масса, г | 60±20% |
| 8 | Диапазон измерения частоты дыхания, уд/мин | 3-99 |
| 9 | Абсолютная погрешность измерения частоты дыхания, уд/мин | ±1 |
| 10 | Диапазон измерения парциального давления углекислого газа (СО2), мм рт.ст. | 0-100 |
| 11 | Точность измерения СО2 в диапазоне 0-40 мм рт.ст., мм рт.ст. | ±2 |
| 12 | Точность измерения СО2 в диапазоне 41-70 мм рт.ст., % | ±5 |
| 13 | Точность измерения СО2 в диапазоне 71-100 мм рт.ст., % | ±8 |
| 14 | Вывод на встроенный дисплей значения CO2 | наличие |
| 15 | Вывод на встроенный дисплей значения частоты дыхания | наличие |
| 16 | Вывод на встроенный дисплей значений графика | наличие |
| 17 | Отображение на встроенном дисплее уровня заряда аккумулятора | наличие |
| 18 | Сигнализирование о наличие воздушного адаптера | наличие |
| 19 | Сигнализирование об отсутствии дыхания | наличие |
| 20 | Сигнализирование о низком заряде аккумулятора | наличие |
| 21 | Сигнализирование о низком и/или высоком уровне СО2 на выдохе | наличие |
| 22 | Сигнализирование о высоком уровне СО2 на вдохе | наличие |
| 23 | Сигнализирование о низком и/или высоком уровне частоты дыхания | наличие |
| 24 | Автоматическая калибровка при подключении воздушного адаптера | наличие |
| 25 | Автоматическая зарядка встроенных аккумуляторов | наличие |
| 26 | Контроль температуры для предотвращения образования водяного пара | наличие |
| 27 | Возможность подключение к ПК | наличие |
| 28 | Возможность применения для взрослых, детей, новорожденных | наличие |